Technická specifikace a tabulky k vyplnění

| Název veřejné zakázky | Mobilní ORL vyšetřovací jednotky |
| --- | --- |
| Část veřejné zakázky | Část 1 – Mobilní ORL vyšetřovací jednotka s mikroskopem, kamerou a archivací |

| Název firmy: | Zde vyplní účastník |
| --- | --- |
| Adresa: | ….. |
| IČO: | ….. |
| DIČ: | ….. |
| Kontaktní osoba: | ….. |
| Telefon: | ….. |
| e-mail: | ….. |

| Minimální technické požadavky | Splňuje | Komentář |
| --- | --- | --- |
| Mobilní kompaktní jednotka s celokovovou konstrukcí |  |  |
| Antimikrobiální povrch |  |  |
| Podvozek s min. 4 kolečky samostatně brzděnými |  |  |
| Ovládací panel s digitálním teploměrem |  |  |
| Klávesnice z materiálu pro údržbu běžnými dezinfekčními roztoky |  |  |
| Odkládací plochy s vestavěným osvětlením a plochou min. 0,3 m2 |  |  |
| Vyhřívaná horní plocha na nástroje |  |  |
| Transparentní kryt nad odkládací plochou, při otevření složený |  |  |
| Výsuvná pracovní deska, zásobník na papírové kotouče a čtverečky |  |  |
| Rozšíření pracovní plochy o přídavnou polici na přístroje |  |  |
| Min. tři integrované zdroje LED světla |  |  |
| Plynulá regulace intenzity osvětlení 0 – 100 % |  |  |
| Odsávačka s příslušenstvím |  |  |
| - výkon min. 40 litrů za minutu |  |  |
| - vakuum min. -85 bar |  |  |
| - automatické vyprazdňování do lahve bez připojení na domovní odpad |  |  |
| - ovládání sání pomocí nožního pedálu |  |  |
| Otáčivé rameno držáku pro rukojeť s odsávací hadicí |  |  |
| Hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic |  |  |
| Vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem |  |  |
| Předehřívaný držák na endoskopy s regulací teploty - 3 ks |  |  |
| Vyměnitelné endoskopické toulce na desinfekci - 3 ks |  |  |
| Vyměnitelné přídavné toulce na desinfekci - 3 ks |  |  |
| Systém tlakové teplé vody 37°C s max. tolerancí ±1°C s autonomním systémem bez připojení na domovní odpad |  |  |
| Nádoba s víkem pro použité nástroje |  |  |
| Čelní světlo s integrovaným světlovodným kabelem min. 220 cm |  |  |
| Čelní světlo s nastavitelným čelním pásem |  |  |
| Držák čelního světla s automatickým zapínáním a vypínáním |  |  |
| Integrovaný systém tlakového vzduchu s plynulou regulací pro rozprašovací systém se třemi rozprašovači a regulátorem tlaku |  |  |
| Fixace světlovodného kabelu čelního světla |  |  |
| Zásuvky pro nástroje |  |  |
| - 2 měkké |  |  |
| - 2 hluboké |  |  |
| Ovládání unitu na levé nebo pravé straně |  |  |
| Možnost systému UV dezinfekce v šuplíku pro uchovávání sterilních nástrojů |  |  |
| Minimální příslušenství |  |  |
| Odpadkový koš – dvou sektorový |  |  |
| Miska na výplach ucha |  |  |
| Autoklávovatelná vyšetřovací optika 2,7 mm |  |  |
| Autoklávovatelná vyšetřovací optika 4,0 mm |  |  |
| Lupenlaryngoskop |  |  |
| Světlovodný kabel - 2 ks |  |  |
| Mikroskop |  |  |
| Vyšetřovací mikroskop pro ORL |  |  |
| Min. 3 krokové zvětšení |  |  |
| Integrovaný žlutý a zelený filtr |  |  |
| Optický výstup na kamerový systém |  |  |
| Pohyblivé rameno mikroskopu s mechanickými brzdami integrované do unitu |  |  |
| Kamerový systém |  |  |
| USB HD kamera pro použití v medicíně s rozlišením min. 1280 x 960 pixelů |  |  |
| Interface min. USB 2.0 |  |  |
| Software pro |  |  |
| - archivaci |  |  |
| - diagnostiku |  |  |
| - databázi pacientů |  |  |
| Funkce pro |  |  |
| - vytváření speciálních diagnostických analýz obrazu |  |  |
| - strobokymografii |  |  |
| - editaci a popis snímků |  |  |
| - export na síťové úložiště |  |  |
| USB pedál pro akvizici fotografií |  |  |
| Výměnný objektiv pro připojení rigidních i flexibilních endoskopů s ohniskem 28 mm |  |  |
| Software pro USB kameru s anti-moire filtrem pro fibroskopy |  |  |
| - white balance s paměťovou funkcí |  |  |
| - manuální nastavení měřícího okna k regulaci jasu |  |  |
| - archivace |  |  |
| - strobokymografie |  |  |
| - hlasová analýza - připojení k mikrofonu |  |  |
| Hmotnost kamerové hlavy max. 120 g |  |  |
| Propojení se stroboskopem |  |  |
| Pracovní stanice |  |  |
| Pracovní stanice umístěná na rameni nebo na zeď |  |  |
| Dotykový monitor min. 23“ s rozlišením full HD 1920 x 1080 |  |  |
| Operační systém MS Windows |  |  |
| Další požadavky | Splňuje | Komentář |
| Ostatní: |  |  |
| Kromě zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a spotřebního materiálu pro okamžité použití zařízení a provedena kompletní instalace |  |  |
| Barva provedení na základě předložení vzorníku barev |  |  |

| Druh používaných náhradních dílů a spotřebního materiálu | Cena / kus bez DPH |
| --- | --- |
| Elektrokoagulační pinzeta |  |
| Kabel k elektrokoagulační pinzetě |  |
| Další spotřební materiál - doplní účastník |  |

| Poreklamační servis |  | Výrobcem předepsané kontroly |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena servisní hodiny bez DPH | Cena dopravy (paušální cena*) bez DPH | Perioda (počet měsíců) | Cena kontroly bez DPH | Cena spotřebního materiálu (díly co se periodicky musí měnit) bez DPH |

*paušální cena zahrnuje – veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě).

Nelze ji zadat ve formátu cena / km nebo cena / hod..

Veškeré technické požadavky prokáže účastník dokumenty od výrobce (Datasheety, produktové listy katalogy – vč. katalogových čísel atd.)

Neoceněné položky či položky „0“ mohou vést k vyřazení nabídky účastníka z výběrového řízení.